一、商务要求

1、交付的时间和地点

交货期：合同签订后，接到甲方送货书面通知后30个日历天内送达并安装完毕。

交货地点：采购人指定地点

2、质量标准：合格，符合国家、行业现行规范，满足采购人需求。

3、包装和运输：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4、质保期：自安装验收合格之日起原厂整机质保不少于3年。

5、履约验收：

5.1双方技术人员按共同时间和方法（程序）对设备进行验收。如有需要，甲方可聘请第三方参与验收，产生的验收费用由乙方支付。验收结果以甲方向乙方最终出具的书面验收凭证内容为准。

5.2对设备验收存在异议时，特别是原装进口，请政府商检部门参与验收。

5.3验收不合格的设备，乙方无条件更换，并承担违约责任，赔偿由此造成的甲方的一切损失。

6、设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K关节镜系统 | 套 | 1 |
| 2 | 骨动力系统 | 套 | 1 |
| 3 | UBE器械 | 套 | 2 |

二、技术要求

1、设备制造工艺、稳定性、设备制造安全性（操作维修安全等）内容完整、描述详细，包括但不限于：

1.1材料选择：应符合相关生物相容性标准，具备足够的强度、耐磨性和耐腐蚀性，易于加工，确保制造精度。

1.2设备设计制造过程、质量控制：确保零部件尺寸和形状符合设计要求，便于维护和升级，通过验证工艺的稳定性和一致性，减少人为误差，提高一致性，确保生产环境符合GMP要求，防止污染。1.3设备制造稳定性、安全性（操作维修安全等）：设备应能在不同环境下稳定运行，确保在运输和使用中不受损坏，确保设备在多次使用中保持精度。

2、供货方案，包括但不限于：

2.1供货计划：根据需求合理安排库存，避免短缺或积压，根据设备特性选择合适的运输方式，预估运输时间，确保按时交付，选择可靠的物流公司，确保运输安全。

2.2交付与安装：明确交付时间，提前通知客户准备，确认交付地点，确保设备安全送达，派遣专业团队进行安装和调试，提供详细的安装指导，确保设备正确安装，安装后进行调试和测试，确保设备正常运行。

2.3培训与支持：提供设备操作、维护和保养的培训，现场培训或远程培训，确保用户掌握操作技能，提供24/7技术支持，及时解决用户问题。

3、设备安装调试、试运行测试、运行维护，内容完整、描述详细，包括但不限于：

3.1设备搬运、安装、环境准备：组建专业的安装调试团队，确保成员具备相关资质和经验，与客户沟通安装调试计划，明确时间安排和人员配合。使用专业搬运工具，确保设备安全搬运到安装位置。采取防震、防尘等措施，避免设备损坏。按照安装手册逐步进行设备安装，确保每个步骤准确无误。确保设备固定稳固，连接电源、数据线等正确无误。确保电源连接符合设备要求，必要时安装稳压器或UPS。配置网络连接，确保设备能够正常通信和数据传输。对安装场地进行清洁和消毒，确保符合医疗环境要求。

3.2功能测试性能验证、用户培训：测试设备的基本功能，确保各项功能正常运行。测试设备的高级功能，如自动化操作、数据分析等。测试设备的安全功能，如紧急停止、报警系统等。使用标准样品或校准工具验证设备的测量精度。多次运行同一测试，验证设备的重复性和稳定性。在满负荷或接近满负荷条件下运行设备，验证其性能。对用户进行操作培训，确保其掌握设备的基本操作和维护方法。培训用户设备的安全使用方法和应急处理措施。提供操作手册、维护指南等文档，供用户参考。

3.3风险管理：识别安装调试过程中可能的风险（如设备损坏、安装错误）。评估风险的可能性和影响，制定应对措施。制定应急预案，确保问题发生时能迅速解决。采取必要的安全措施，防止安装调试过程中发生意外。

- 备件、专用工具和消耗品描述详细，包括但不限于：

4.1内容完整性：直接影响设备安全或使用连续性的备件、专用工具和消耗品，单独明示列出其名称、价格，并优先储备，减少停机风险。

4.2应急预案：针对关键备件、专用工具和消耗品短缺或故障制定应急方案（如租赁、外包维修）等。

5、售后服务方案内容、售后服务人员配备、售后服务计划、故障响应时间、售后服务设备，内容完整、描述详细，包括但不限于：

5.1售后服务体系：组建具备专业资质和技术能力的售后服务团队，包括工程师、技术支持人员等。

定期对服务团队进行技术培训和认证，确保其掌握最新设备维护和维修技术。根据客户分布和需求，合理分配服务人员，确保快速响应。建立覆盖广泛的服务网络，确保能够为不同地区的客户提供及时服务。提供24/7热线支持，解答客户问题。通过邮件、在线聊天、远程协助等方式提供技术支持。

对于无法远程解决的问题，派遣工程师进行现场服务。

5.2服务内容与流程：制定设备维护计划，定期进行预防性维护，包括清洁、校准、部件更换等。详细记录每次维护的内容、时间和结果，形成维护报告。根据设备使用情况，主动提醒客户进行维护。通过远程或现场方式快速诊断设备故障。提供高效的维修服务，确保设备尽快恢复正常运行。建立备件库存，确保常用备件能够及时供应。提供详细的维修报告，包括故障原因、维修措施和预防建议。提供设备软件的定期更新，修复漏洞并优化性能。指导客户完成软件更新，确保更新过程顺利。记录软件版本信息，确保客户使用的是最新版本。根据设备要求，定期进行校准服务，确保设备精度。提供设备性能检测服务，确保设备符合技术标准。定期为客户提供设备操作培训，确保用户熟练掌握设备使用方法。培训客户进行日常维护和简单故障处理。提供设备安全使用培训，确保用户了解安全注意事项。

5.3服务质量控制：明确服务响应时间（如热线支持即时响应，现场服务24小时内到达）。规定故障修复时限，确保设备尽快恢复正常运行。制定服务流程和规范，确保服务质量的一致性。定期进行客户满意度调查，了解客户对服务的评价。对客户反馈的问题进行跟踪，确保问题得到彻底解决。根据客户反馈持续改进服务质量。为每台设备建立服务档案，记录所有服务活动（如维护、维修、校准等）。分析服务数据，识别常见问题并优化服务流程。

5.4备件管理：建立合理的备件库存，确保常用备件充足。与供应商保持良好合作，确保备件能够及时采购。制定备件更换流程，确保更换过程规范。对更换的旧件进行回收和处理，确保环保合规。

5.5技术支持与升级：通过电话、邮件、远程协助等方式提供技术支持。对于复杂问题，派遣工程师进行现场支持。根据客户需求，提供设备硬件升级服务。定期提供软件升级服务，优化设备性能。

6、质保期内保证措施，包括但不限于：

6.1质保期服务承诺：明确质保期内覆盖的设备型号、序列号及配件。包括设备维修、部件更换、软件更新、校准等服务。明确不在质保范围内的情形（如人为损坏、不可抗力等）。明确质保期的起止时间（如从设备验收合格之日起  个月）。根据客户需求，提供延长质保期的选项。

6.2服务质量保证：明确故障响应和维修时间（如10小时内响应，20小时内修复）。制定标准化的服务流程，确保服务质量的一致性。详细记录每次服务的内容、时间和结果，形成服务报告。定期进行客户满意度调查，了解客户对服务的评价。对客户反馈的问题进行跟踪，确保问题得到彻底解决。根据客户反馈持续改进服务质量。

- 技术参数

一．4K关节镜系统

1.4K超高清摄像主机（一台）

1.1摄像系统输出分辨率：≥ 3840*2160p ，逐行扫描

1.2	内置菜单含黄增益/黄偏色，蓝增益/蓝偏色参数调节，优化色彩偏好设置

1.3	内置菜单含亮度峰值、亮度聚焦区域参数调节，优化亮度偏好设置，具有不同数码增强级别，增强（图像的表现锐度）功能

1.4	内置菜单含自动感光功能（可自动调整光源上的光线设置以实现最佳光输出），可手动打开或关闭

1.5	主机具有全液晶触摸屏面板，直径≥3.5英寸

1.6  主机具有中文菜单

1.7	主机面板上可设置白平衡、拍照、录像自动、快门亮度、变焦级别

1.8	手动手术模式数量≥9种

*1.9 必须具备HDMI接口，且HDMI接口数量≥2个

*1.10 主机可选成像模式：有白光模式和两个近红外光成像模式

- 4k超高清摄像头（一个，含光学接口）

*2.1 摄像头传感器CMOS晶片数量≥3个，采集分辨率≥ 3840*2160p

2.2	摄像头可直接控制配套光源和持镜器

2.3	摄像头可选分体式及一体式，支持光学接口数量≥4种

2.4	摄像头遥控按键编程功能 ≥20种，包括白平衡；图像的放大缩小；循环数字变焦；亮度增大，减小；术野拍照及摄像功能；设备控制、持镜器控制等，具有成像模式切换功能等

2.5	摄像头控制按键≥4个，可自定义设置其遥控功能

2.6 摄像头防护等级，≥IPX7

2.7 摄像头可带荧光功能

3.  LED冷光源（主机一台，光纤两根）

*3.1 LED冷光源为单独主机设计，且与摄像主机同品牌

3.2	功率：≥300W

3.3	通用光纤卡口，兼容6.5mm直径的光纤

3.4	光源主机带有光纤感应装置，无光纤插入，不能进入发光工作模式

3.5	光源主机具备两种工作模式, 即待机模式和工作模式

3.6	主机面板为液晶触摸控制面板

3.7	主机面板可数字显示亮度值, 0到100可调

3.8	具有简体中文操作界面

3.9	液晶屏尺寸≥ 3.5英寸

3.10	操作界面语言种类 ≥10种

3.11	可通过同一品牌摄像头遥控控制

4. 医用专业4K监视器（一台）

4.1	屏幕≥31.5英寸

4.2	分辨率：≥3840*2160

4.3	可按偏好设置画面的RGB、亮度、对比度等参数

4.4	视角范围≥178°

4.5	图像输入输出具有HDMI等数字接口

4.6 监视器为单独主机设计

5.  关节镜（含套管及配件）

*5.1 与摄像主机同品牌

5.2	外径4mm 关节镜两条，视向角 30 ° ，可高温高压消毒

5.3 带双阀门套管两条，搭配4mm关节镜使用；

5.4 配套穿刺锥两条，闭孔器两条

5.5	接口为激光焊接，不可为粘胶式

5.6	关节镜自带多种光纤转接头，种类≥3种

6. 动力刨削及射频消融系统主机（一体机一台或分体两台机器，含配套脚踏开关）

6.1主机控制台具有功能≥2种，即射频消融和刨削两种功能

6.2控制台及脚踏均设有快速切换按钮，可实现射频消功能及刨削功能的之间的快速互换

6.3	具有用户偏好设置功能，可通过专用界面进行自定义设置。可设置功能 ≥ 8 种。包括：射频切割功率，凝血功率、刨削最大最小转速，往复转转速率、射频电极手柄/刨削手机/脚踏开关的按钮功能分配。

6.4	可实时显示所接纳刨削刀头，射频电极名称及工作状态，功率，转速等信息,如能明确是最好

6.5	射频输出最大功率≥390瓦，功率强劲

6.6	射频消融切割功率多档可调，调节档位 ≥ 11 极，提供不同切割效果

6.7	刨削功能，具备3种运转控制模式：包括：无级变速，非无级变速，单触控制

6.8	脚踏为全封闭，防水设计，防水等级≥ IPX7级

*6.9 射频消融系统与摄像主机同一品牌

6.10 动力刨削系统必须具有同品牌直径2.0mm-2.9mm规格的刨削刀头与磨头

7.动力刨削手机（两把）

*7.1 动力刨削手机单向最高转速≥11000转/分

7.2 带有芯片识别技术，自动识别各种刨刀及磨头型号，并自动激活与之最匹配的运转模式

7.3 按键式刀头释放，刀头拆装简单，无需工具

7.4 具有向前，向后，往复转功能

7.5 具备可360°旋转带角度的吸引接头，吸引力强，避免管路缠绕现象

7.6 刨削手机自带手控调节刨削转速和模式的按钮且按钮数量≥3个

7.7 手机按键依用户需要可编程，编程功能≥8种：包括启动停止，冲水，正转，反转，往复转，高速低速切换，转速增加，转速减少，摇窗功能等

7.8 可高温高压消毒

- 7.9同一个刨削手机除了能兼容3.0mm-5.5mm直径的刨刀与磨头之外，必须能兼容2.0mm-3.0mm直径的刨刀与磨头8手术器械（一批）

8.1手术器械为无销钉设计

8.2有光亮部分粗糙度≤0.2μm，无光亮部分粗糙度≤0.8μm

8.3器械经热处理，硬度范围为40～60HRC

8.4器械开闭时，腮部轻松灵活，无卡塞现象

8.5手术钳由符合YY0294.1标准要求的代号为N的不锈钢材料制成

8.6手术器械与摄像主机同一品牌

8.7手术器械配置：

3.4mm直向篮钳，1把

3.4mm右弯篮钳，1把

3.4mm左弯篮钳，1把

二．骨动力系统

1.动力系统整体要求：可以用于开展脊柱开放手术、显微手术、双通道手术、MED手术中对骨组织磨削，截骨处理。

2.主机微电脑控制系统，能智能识别接入手柄、脚踏并自动设定最佳参数；具备连接故障诊断功能；脚踏具备无级调速功能、IPX8防水等级。

3.手柄电机要求转速≥58000 r/min，电机最大功率100W，且手柄电机以及线缆符合高温灭菌消毒规范，可使用高温灭菌。

4.手柄重量：≤150g（不含线缆），高速磨钻手柄需具备内注水水冷结构，手柄电机转速≥58000r/min。

*5.具备一体化弯曲内注水设计，有金刚砂、切削刃，转速≥58000r/min，

*6.具备一体式增速磨头，内注水设计，转速≥110000r/min；

*7.具备一体化护壳磨头，内注水设计，转速≥58000r/min；

*8.具备一体式往复楔形刀头，扁平状刀头，往复式磨削，打磨骨组织而不缠绕软组织，转速≥58000r/min。

*9.具备动力骨刀功能，片状刀头，前后往复运动，切割骨组织不切软组织，工作转速≥58000r/min，。

*10.具备动力摆刀，片状刀头，左右往复运动，切割骨组织不切软组织，工作转速≥58000r/min。

*11.具备往复环形刀具，圆环形，往复运动，切割骨组织不切软组织，工作转速≥58000r/min。

三、UBE器械

1.椎体撑开器1件，头部高度7mm，长度：248mm；

2.骨导引针2件，直径×长度：φ1.5mm×300mm，配合空心骨科定位杆使用；

3.骨科定位杆2件，实心杆尺寸：直径×长度：φ5mm×170mm；空心杆尺寸：外径/内径×长度：φ5mm/φ1.7mm×170mm，配合骨导引针和骨科用保护器使用；

4.骨科用保护器各1件，外径/内径×长度：φ7mm/φ5mm×155mm、φ9mm/φ7mm×140mm、φ11mm/φ9mm×125mm、φ13mm/φ11mm×110mm、φ15mm/φ13mm×95mm，相互配合使用；

5.骨拉钩（Ⅱ）作用部位尺寸为4mm×115mm（1件）；8mm×115mm（1件）；

6.剥离器1件，长度×宽度×厚度：164mm×75mm×4.2mm；

7.打入器1件，长度305mm，头部直径8mm；

8.骨刀1件，长度265mm，头部直径6mm；

9.骨刀1件，长度265mm，头部尺寸5mm；

10.刮刀（三角形）1件，长度265mm，头部尺寸5mm；

11.骨铰刀（方形）各1件，长度250mm，头部尺寸为8mm、9mm、10mm、11mm、12mm；

12.刮匙（反口）1件，长度266mm，头部宽度3mm；

13.刮匙（前弯）1件，长度265mm，头部宽度5mm；

14.刮匙（有齿）1件，长度265mm，头部宽度5mm；

15.刮匙（环状）1件，长度267mm，头部宽度8mm；

16.骨刀（上弯）1件，长度266mm，头部宽度5mm；

17.骨刀（方角刀）1件，长度266mm，头部宽度6mm；

18.吸引管（Ⅰ）1件，外径/内径：φ3mm/2.4mm；

19.椎板咬骨钳（钳头-直型）各1件：直型2x110°、直型4x110°，配合椎板咬骨钳（钳柄）；

20.椎板咬骨钳（钳头-弧型）各1件：弯型3x130°、弯型3x130°，配合椎板咬骨钳（钳柄）；

21.椎板咬骨钳（钳柄）各1件：配合椎板咬骨钳（钳头-直型）和椎板咬骨钳（钳头-弧型）使用；

22.髓核钳各1件：头部宽度均为4mm，分为带齿和不带齿；

23.髓核钳1件：头部宽度为5mm；

24.骨膜剥离子（小）1件：长度265mm，头部宽度6mm；

25.骨膜剥离子（大）1件：长度265mm，头部宽度7mm；

26.骨膜剥离子（小）1件：长度318mm；

27.植骨漏斗（漏斗）1件：长度181mm，外径/内径:8mm/7mm；

28.植骨漏斗（捣棒）1件：长度280mm，头部直径6.3mm;

29.牵开器1件：作用尺寸为20mm×10mm、40mm×10mm；

30.神经拉钩1件：长度×内径：113mm×11mm；

31.配套工具盒1套，放置上述器械用。