二包段：网络心电技术参数要求

软件参数

	编号
	模块
	功能要求

	
	整体需求
	系统建设遵循先进性、实用性、安全性、开放性与标准化等原则，保证系统建设维护使用的低成本、可靠性、易用性和易于维护，并要求系统具有良好的扩展性。

采用统一、规范的数据存储传输规范，以解决区域内不同厂家、型号心电设备数据的兼容性问题。实现区域内心电数据共享与协同。

支持区域远程心电会诊。基层医院与诊断中心医院的心电会诊，全面提高区域范围的心电诊断质量和服务水平。

支持区域心电质控及监管。区域内心电检查质量监控和基层医院心电报告质量监控，统计分析区域心电检查结果，对区域内流行病或突发事件有效监控。

建立科研资料库，由于心电图实现信息化管理，心电图的各种分类、心电图的查询、调阅和统计都变得非常方便，利用这些资源，有利于科室人员培训、研究创新、量化管理等工作开展。

心电管理质控平台，通过心电网络系统规范化心电检查流程，通过统计分析为心电质控提供相应数据支持。

可以满足与医疗卫生机构信息系统和设备之间的信息互联、互通、集成共享的要求。

系统具有自动正时功能，支持与医院时间服务器同步，实现联网心电图机、工作站时间统一。

系统安全应符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）国家标准，达到信息系统安全等级保护（三级）要求。【提供信息系统安全等级保护（三级）备案证明】

	
	平台基础服务
	采用分布式微服务架构，通过独立分库的微服务构建云平台系统，服务之间高度自治。各服务支持独立部署和集中部署。

支持S3协议的分布式存储；支持集群负载部署。

支持网关服务，实现路由、服务聚合、认证、鉴权、限流、缓存、Header头传递、接口签名等功能配置。

保证系统正常高效的使用，采用消息队列技术，支持事务消息、顺序消息、批量消息、定时消息、消息回溯等功能。

支持主流数据库，并采用冷热分离以及搜索引擎技术提高系统的响应性能。

系统支持C/S和B/S混合模式。

系统采用业务和管理分离的方式。在业务处理上，提供独立的医生工作站，供临床处理心电的检查、诊断、数据分析等业务；在管理上，提供独立的管理后台，实现对人员、设备等基础数据的统一管理，支持创建、修改、删除、查询各通行证功能。通过业务口和管理口从物理上分离,使业务数据和管理数据相互间不会产生干扰，提升系统稳定性和可靠性。

支持心电数据的采集、传输、诊断和数据归档的全流程跟踪管理，记录每一份心电报告的生成过程，为功能调试、问题排查、问题定位等提供技术支撑和可靠保障。

系统提供接口服务，支持对接第三方信息平台，支持采用视图、存储过程、Webservice、DICOM、HL7等方式实现接口功能。

	
	心电检查管理
	充分利用现有设备，系统需支持连接医院现有不同品牌与型号的心电图设备完成受检者的心电检查。

支持配置检查模式，可选常规十二导、常规十五导、常规十八导、心向量、心率变异、QT离散度、频谱心电、阿托品等。

支持手动创建、扫码、读卡、输入卡号、下载预约记录等多种方式获取受检者信息。

支持离线状态下为受检者检查。

支持采集质量检测，在心电检查过程中实时提醒采集质量是否合格，伪差、导联脱落、左右手接反等实时提醒。【提供伪差、导联脱落、左右手接反实时提醒功能的证明材料】

支持图谱采集完成后预览，支持加采、重采功能；支持为严重病人申请加急诊断，加急的报告列表有加急的状态标记。

支持列表显示报告各阶段状态：待受理、已受理、已诊断，待审核、已审核，且支持查看报告是否打印。

采集完成后支持自动分析危急值，分析结果包括以下几种类型：危急、阳性、正常、采集不良、未分析。

支持为严重病人申请加急诊断，加急的报告列表有加急的状态标记。

	
	心电医生工作站
	
★为满足医院业务发展需要，医生工作站须提供静息心电、动态心电、动态血压综合分析功能：可以进行静息心电、动态心电、动态血压三种检查的分析会诊工作，支持具有对应检查特点的专业分析工具。【提供功能界面截图】

报告列表支持显示字段自定义配置及字段显示顺序自定义配置；若报告为加急报告，支持显示加急状态图标；支持列表显示报告危急值等级标识；支持已完成诊断的报告显示是否已打印标识。

支持通过多种方式查询报告；可支持根据报告完成状态待处理、处理中和已处理查看报告，并且直观看出待处理和处理中的报告数量。对于待处理的报告，支持通过分组、检查机构、检查科室、受检者来源、检查时间、受检者标识、受检者姓名快速检索。对于已处理的报告，支持通过检查机构、检查科室、受检者来源、检查时间、审核医生、受检者标识、受检者姓名、诊断结论快速检索。支持根据姓名、标识、诊断结论模糊检索。

支持设置分组条件，将心电报告分配给不同的诊断医生。诊断医生只能查看自己所在分组和未分组的报告，其他分组报告查看不了，实现诊断组工作量的动态平衡，亦可实现数据隔离。

支持诊断权限配置。对简单报告可直接提交诊断，遇到疑难报告可申请机构内部老师审核。支持修改自己的诊断结论。支持报告复审功能，审核医生审核所有诊断医生报告。

系统支持设置强制审核模式，一份报告诊断完成之后设置为强制审核模式，必须要双签之后才能发布。

系统支持沉浸式看报告模式，可同屏显示报告列表和看图界面。可直接在看图页中查看列表数据，无需在列表页和详情页中来回切换。

系统支持进入快速诊断模式，诊断完成一份报告直接打开下一份报告。

支持支持全屏查看图谱；支持导联布局、走速、增益、滤波调整等操作；支持心搏放大功能，通过心搏放大查看某个心搏，调整波形形态识别后重新发送测值。

系统具备并行分规功能。通过并行分规可以快速定位心拍与心拍直接的关系。

支持诊断医生对不符合要求的图谱进行退回、加采、重采等操作；支持退回加采/重采报告加注原因。

支持在心电图波形区域的异常位置做标记，提供图像注释说明记录。

支持组合导联功能：使用十二导设备采集两份十二导数据合并为十八导数据，满足附加导联的检查要求。

提供典型病例收藏功能，支持医生自定义收藏分类，为医生后期培训和进行科研提供素材。

支持导联纠错功能，在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，可以通过软件直接修正，无需重新采集。

支持漏诊提示，对心电图因显示分辨率问题导致的可能被疏忽的细节异常进行提示。

支持图谱对比功能。支持查看该受检者所有历史报告。支持将该受检者历史报告加入对比。支持根据卡号、性别、检查机构检索其他报告加入对比。支持将5份及以上历史报告加入对比，可引用对比报告的诊断结论。

支持叠加波分析，可对所有导联心搏进行叠加趋势分析。

支持胸痛加急功能，诊断界面有胸痛加急按钮，点击之后有胸痛加急的提示弹窗并可将检查完成消息推送到手机微信端。 

提供标准的心电图诊断词条，辅助医生快速进行报告编辑，在编辑过程中支持词条模糊查询及词条与测值的联动。

支持梯形图生成技术。

支持批量打印已诊断完成的报告。支持多项目诊断及打印，包括常规十二导、十五导、十八导、心向量、心率变异、QT离散度、频谱心电、心室晚电位、高频心电、心率震荡、心电事件、阿托品等。

支持导出pdf、XML、图片格式的图谱。

支持阿托品等药物试验功能，可显示药物试验条件下的数据、绘制心率变化曲线以及导联波形。

支持心电自动诊断技术，对心电报告进行自动化分析和诊断，辅助诊断医生进行报告诊断，提高诊断效率和质量。

客户端、Web端、移动端支持自动诊断分析结论，可手动选择是否引用自动诊断结论。

支持在诊断界面将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信小程序进行扫码查看、诊断和分享，通过手机扫码方式实现内网到外网的数据传输，物理隔离保障网络安全。

报告分享支持脱敏显示。

支持修改系统名称及系统logo，实现个性化订制。

	
	移动会诊
	移动会诊支持手机端H5的方式实现原始心电图数据的查看，支持各种品牌终端。

支持手机端报告任务列表刷新功能，可实时查看待处理报告的数量。支持报告编辑功能，提供标准的心电图诊断词条选择或者手动输入诊断词条，辅助医生快速的进行报告编辑。

支持手机端浏览器访问登录功能；支持记录最近一次登录用户。

支持平板电脑诊断。支持报告列表功能、支持多份心电图切换功能、支持报告编辑功能；支持通过扫描二维码的方式连接服务器地址。

系统支持将心电数据通过网络分享到微信查看原始心电数据。

	
	临床WEB端调阅
	支持在Web端查看、诊断、发布心电图报告。

支持根据报告完成状态待诊断、已诊断查看报告，并且直观看出待诊断的报告数量。

支持通过检查科室、受检者来源、检查时间、受检者标识、受检者姓名快速检索报告。

支持产生新报告到达即时提醒功能。

Web终端可查看原始数据，支持心电波形的滤波；提供标准的心电图诊断词条选择或者手动输入；支持修改受检者部分信息；支持全院数据共享。

	
	心电AI智能分析
	通过AI智能分析技术与心电业务的深度融合，优化心电业务流程、提高心电诊断效率、提升心电业务服务质量和管理水平，将人工智能分析技术应用在心电图采集、诊断、监测、预警、质控等业务场景。

★支持成人心律失常、心肌梗塞、ST-T异常、房室肥大等四大类异常心电图的自动识别。【提供说明书或者医疗器械注册证或检验报告】

支持包括窦性心律、房性心律、室上性心动过速、心房颤动、心房扑动、停搏、起搏心律、短PR间期、预激综合征、传导阻滞等心律失常异常心电图的自动识别功能。

支持急性心肌梗塞和陈旧性心肌梗塞等心肌梗塞异常心电图的自动识别。

支持ST压低、ST抬高、T波异常、ST_T改变、QTc间期等ST-T异常心电图的自动识别。准确定位ST-T改变，协助医生快速定位心肌缺血、急性梗死等心电事件。

支持右室肥大、左室肥大、右房增大、左房增大等房室肥大异常心电图的自动识别。

AI可自动识别心电图的采集质量，如是否有左右手接反、伪差、导联脱落、起搏信号等情况；

支持识别特定类型病人并提醒采集人员补充完善临床信息，如患者是否佩戴了起搏器，从源头上规避影响诊断的重采问题；

支持以消息弹窗和语音提醒的方式提醒诊断医生危急值数据，支持急性心肌梗塞、严重过速型心律失常、严重过缓型心律失常等类型。并支持危急数据通过微信推送给指定专家。

辅助诊断：采用深度学习心电分析模块自动诊断心电图，并将诊断结论引用至诊断报告中。在提交诊断时，后台对医生的诊断词条进行审核，自动匹配AI诊断结论和医生诊断结论，若出现漏诊情况，系统将有弹窗提示，提醒诊断医师漏诊项。

特征标记：AI诊断后，点击AI特征标记可跳转到对应波形位置，标记诊断依据。支持类型窦性心律不齐、房性早搏、室性心动过速、心动过缓、长RR间期、急性心梗等疾病类型心电波形特征的标记。

12）起搏信号智能标识：通过AI帮助医生快速识别出微弱的起搏信号，避免漏诊误诊。

	
	数据统计与展示
	支持通过GIS技术将区域内海量心电数据转化为直观、可交互的信息，为心电业务监控、诊断资源调配、心电诊断质量控制和决策支持提供技术支撑，对区域内的心电检查数据进行可视化展示、多维度分析和实时监控。

支持按照不同机构类型展示区域内的检查量分布和诊断资源情况，能够从时间、空间、机构、人员和病种类型等多个维度进行数据统计和排名，地图展示支持按照市、县、乡多层钻取，并与界面统计指标联动，直观展示区域内医疗机构的接入数量和分布情况，实现多级别监管。

支持数据下钻，可以从宏观的汇总数据点击查看业务明细，再进一步钻取到具体的报告列表。

支持危急值上报数据的汇总及明细展示，支持按照年度、月度或病种类型进行分析，并和地图联动展示地理分布。

支持高危患者智能筛选与预警，能够自动识别并汇总区域内的高危患者数据，支持筛选出符合射频消融手术适应症（如房颤、房扑、阵发性室上性心动过速等）、起搏器手术适应症（如严重心动过缓、高度房室传导阻滞等）的患者群体。

支持实时运营监控和效率分析，对平台当天运行情况进行全面监管。对 “申请-受理-诊断” 三个关键业务环节的耗时进行实时质控分析。当指标异常时，可快速定位流程瓶颈，为优化业务流程、提升整体诊断效率提供数据依据。

支持实时显示当天的危急值报告并可查看明细，用于追踪危急值处理流程是否形成闭环管理；

支持实时展示当天报告情况，用于评估医疗协作成效。

	
	系统集成
	支持与医院相关系统对接，可对接系统中自动获取检查患者基本信息、交费信息、诊断信息、检查要求等。

支持医院与第三方信息系统(HIS、PACS、集成平台等)心电图相关的信息(检查申请单、检查状态回写、报告状态回写、结论回写)交互。

支持第三方系统调阅心电图报告，可浏览并打印心电图报告。

	
	心血管患者全程管理平台
	1)支持智能筛选出诊断中心平台中符合临床管理标准的心电图数据，如房颤、室速、严重心率过缓等并支持后续的患者入组随访工作；
2)支持自动入组，并按照疾病诊断自动归档；

3)支持检出符合特定风险特征的患者，并建立患者档案，登记患者基本信息以及相关检出记录。

4)支持自动同步归档患者诊疗信息，并进行入组评估；

5）数据统计：支持患者检出率、预约率、到诊率、住院率、手术率等维度的数据统计工作。


硬件参数

	编号
	名称
	参数要求

	1
	急诊科及医共体数字式心电图机（带打印）
	▲设备注册类型为数字心电图机，适用于对人体心电信号的测量、采集、显示、处理和打印，设备本身支持临床分析诊断功能；设备本身具备≥10英寸的显示屏，不接受心电采集盒模式。【提供完整医疗器械注册证（含附件）及设备外观图片证明】

≥12导数字式心电图机，支持≥12导心电图同步采集；

★耐极化电压：≥±980mV【提供完整医疗器械注册证（含附件）或完整的检验报告】

输入阻抗：≥100MΩ

★共模抑制比：＞125dB【提供完整医疗器械注册证（含附件）或完整的检验报告】

★定标电压：各档位灵敏度最大允许误差为±1%。【提供完整医疗器械注册证（含附件）或完整的检验报告】

★噪声电平：≤10μVP-P【提供完整医疗器械注册证（含附件）或完整的检验报告】

频响范围：0.01Hz~350Hz（-30%～+10%）

★时间常数：＞5s【提供完整医疗器械注册证（含附件）或完整的检验报告】

10、心率测量范围：30bpm~300bpm

11、★增益要求：支持2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV，增益准确度±1%。【提供完整医疗器械注册证（含附件）或完整的检验报告】

12、★记录速度：至少支持50mm/s、25mm/s和12.5mm/s三种记录速度，时间速度的精度应在土1%范围内。【提供完整医疗器械注册证（含附件）或完整的检验报告】

13、具有在有起搏器脉冲的情况下显示心电图的能力，具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号。

14、心电图机支持批量下载预约记录功能，支持从心电网络系统获取受检查者信息读入心电图机的功能。支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。

15、检查管理：具有加采新报告、上传数据、加急、加采图谱、重采图谱、同步、批量上传心电图功能。

16、心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能。

17、支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒。

18、QTc参数测量：内置5种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置。

19、图谱采集具备自动记录功能，设置菜单中可设置图谱最小采集时长为10秒、20秒、30秒、1分钟、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟或者10-1800秒中的任意时长。

20、★支持急性心肌梗塞等异常心电图的自动识别。【提供功能界面截图】

21、记录测值包括：心率、电轴、P波时限、QRS时限、Q-T间期、P-R间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。

22、具备二维码导出图谱功能。

23、心电图机支持本地报告进行同屏对比。

24、心电图机具备报告分享功能。

25、设备属于CF型防除颤类型，提供设备铭牌图片证明，具有CF型防除颤图标。

26、★锂电池额定容量≥5000mAh，支持8小时以上连续工作【提供产品说明书证明】

27、存储量：支持10000份心电数据存储

28、数据传输功能：具有有线（LAN口）、内置无线WiFi、4G功能，支持将心电波形及受检者信息传输至心电系统。

29、支持GPS定位功能

30、★设备内置NFC通讯技术，支持读取NFC卡信息。【提供完整医疗器械注册证（含附件）或完整的检验报告】

31、支持外接激光打印机、身份证读卡器、社保卡读卡器。

	2
	病区及乡镇卫生院数字式心电图机
	≥12导数字式心电图机，支持≥12导心电图同步采集；

支持≥12导心电+心向量同步采集；
心电图机主机触控操作，显示屏幕≥10英寸

输入阻抗：≥100MΩ

★内部噪声：≤10μVP-P【提供完整医疗器械注册证（含附件）或完整的检验报告】

★定标电压各档位灵敏度最大允许误差为±1%。【提供完整医疗器械注册证（含附件）或完整的检验报告】

★共模抑制比：＞125dB【提供完整医疗器械注册证（含附件）或完整的检验报告】

★耐极化电压：≥±980mV【提供完整医疗器械注册证（含附件）或完整的检验报告】

频响范围：0.01-350Hz全频滤波

★时间常数：＞5s【提供完整医疗器械注册证（含附件）或完整的检验报告】

心电图主机支持内置4G功能，不接受外置模块

心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi

支持设备内置扫码功能，无需外接扫码枪。

内置热敏打印机，支持报告自动打印

内置可充电锂离子电池，电池容量不低于5000mAh

具备LAN、USB、DATA等接口

支持智能操作系统，可远程更新升级

设备属于CF型防除颤类型，提供设备铭牌图片证明，具有CF型防除颤图标。

具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号

具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据

QTc参数测量：内置5种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置

心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。

★支持急性心肌梗塞等异常心电图的自动识别，并以弹窗或语音提醒方式提醒医患人员优先诊断。【提供功能界面截图】

支持识别特定类型病人并提醒采集人员补充完善临床信息，如患者是否佩戴了起搏器。

心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能。
支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒。

图谱采集具备自动记录功能，设置菜单中可设置图谱最小采集时长为10秒、20秒、30秒、1分钟、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟或者10-1800秒中的任意时长。

记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。

支持图谱导出功能。

	3
	功能科数字式心电图机（含工作站）
	支持18导联同步心电图采集

输入阻抗：≥100MΩ

★内部噪声：≤10μVP-P【提供完整医疗器械注册证（含附件）或完整的检验报告】

★定标电压各档位灵敏度最大允许误差为±1%。【提供完整医疗器械注册证（含附件）或完整的检验报告】

★共模抑制比：＞125dB【提供完整医疗器械注册证（含附件）或完整的检验报告】

★耐极化电压：≥±980mV【提供完整医疗器械注册证（含附件）或完整的检验报告】

频响范围：0.01-350Hz全频滤波

★时间常数：＞5s【提供完整医疗器械注册证（含附件）或完整的检验报告】

支持新建检查时选择加急心电图检查；

支持患者隐私模式；

支持导联连接示意图；

支持导联脱落检测和提醒；

支持伪差心电图提醒；

支持左右手接反提醒；

具有起搏脉冲显示能力；

支持识别特定类型病人并提醒采集人员补充完善临床信息，如患者是否佩戴了起搏器。

设备属于CF型防除颤类型，提供设备铭牌图片证明，具有CF型防除颤图标。

具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据。

★支持急性心肌梗塞等异常心电图的自动识别，并以弹窗或语音提醒方式提醒医患人员优先诊断。【提供功能界面截图】

支持外接A4打印，支持常规10s、节律60s心电图自动打印；具备在无网格纸上打印网格功能；支持横板或竖版打印模板；

QTc参数测量：内置4种及以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置。

支持本地写报告和报告托管；

记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。

支持图谱导出功能。

	4
	诊区、救护车、村卫生室便携式心电图机
	▲设备注册类型为心电图机，支持标准12导心电图，适用于对人体心电信号的采集、处理、分析诊断功能，设备本身具备＞5英寸的显示屏，不接受心电采集盒模式。【提供医疗器械注册证首页及设备外观图片证明】

主机全触摸屏操作，无物理硬按键。

★手持式便携移动心电采集终端，设备主机重量小于300g。【提供产品制造商公开发布的资料证明】

支持智能操作系统，可远程更新升级。

设备属于CF型防除颤类型，提供设备铭牌图片证明，具有CF型防除颤图标。

心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi

输入阻抗：≥100MΩ

★内部噪声：≤10μVP-P【提供完整医疗器械注册证（含附件）或完整的检验报告】

★定标电压各档位灵敏度最大允许误差为±1%。【提供完整医疗器械注册证（含附件）或完整的检验报告】
★共模抑制比：＞125dB【提供完整医疗器械注册证（含附件）或完整的检验报告】

★耐极化电压：≥±980mV【提供完整医疗器械注册证（含附件）或完整的检验报告】

频响范围：0.01-350Hz全频滤波

★时间常数：＞5s【提供完整医疗器械注册证（含附件）或完整的检验报告】

支持通过无线座充充电。

临床信息完善：支持识别特定类型病人并提醒采集人员补充完善临床信息，如患者是否佩戴了起搏器。

★支持NFC识别功能【提供完整医疗器械注册证（含附件）或完整的检验报告】

支持GPS定位功能

★可靠性：支持时间基准选择（走纸速度）和增益控制功能，确保准确度误差≤±3%。【提供完整医疗器械注册证（含附件）或完整的检验报告】

QTc参数测量：内置5种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置

心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。

具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号。

对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。

心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能。

支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒。

内置可充电锂离子电池，充足电后可持续工作时间≥6小时。

存储量：设备内置≥16GB存储器，存储病历不小于10000份心电数据存储。

记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波时限、RV5、SV1等。

支持图谱导出功能。

	5
	工作站电脑
	CPU：Intel Core i5

内存：8G

独立显卡：ATI 128MB 以上/Geforce2 MX400 128M以上

硬盘：1T及以上 

显示：23英寸及以上，1920×1080,真彩色32位

	6
	打印机
	黑白激光打印

最高分辨率：600×600×2dpi(有效输出1200dpi)

打印速度：18ppm

支持 A4、A5、A6等打印格式


▲网络心电配置清单：

软件：区域心电云平台（可供两院区及医共体使用）、心血管患者全程管理平台

硬件：心电图机共180台，包含

1、心电图机1（急诊科及医共体数字式心电图机（带打印））4台

2、心电图机2（病区及乡镇卫生院数字式心电图机）45台

3、心电图机3（功能科数字式心电图机）4台

4、心电图机4（诊区、救护车、村卫生室便携式心电图机）127台

诊断中心：工作站电脑 3台，打印机3台，配套桌椅。

其他：由供应商承担心电系统与院内信息系统连接所有接口费用。
