一、采购清单

| 包号 | 货物名称 | 主要技术指标 | 数量（套） | 交货期 | 交货地点 | 采购预算（万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室采血系统、全自动生化免疫分析流水线 | 详见采购需求 | 2+9+9+2+2+1 | 合同签订后60日历日内 | 采购人指定地点 | 1000 | 716 |

二、技术指标（核心产品-全自动生化免疫分析流水线）

| 设备参数 | 一、实验室采血系统 |
| --- | --- |
|  | 设备明细以及数量：智能排队叫号系统2套，多功能采血操作台9套，智能真空采血管备管机9套，全自动真空采血管分拣机2套，智能样本运输机器人2套（须有三甲使用经验） |
|  | 二、实验室采购系统具体参数 1.智能排队叫号系统2套：包含排队叫号系统2套、9台LCD高清窗口显示屏和2台50寸排队叫号显示大屏，具备窗口采血统计功能。 2.多功能采血操作台9套 3.智能真空采血管备管机9套 3.1其中，贴标仪采用全自动机械手抓取采血管。设备主机采用直接落地式摆放。单台设备具备两个取管口，取管口采用位于主机两侧设计。采用整盘采血管直接上机的装载方式。 3.2贴标仪装载通道：试管仓≥8个。贴标仪每个试管仓可装载数量≥100支。贴标仪总装载量≥800支。 3.3贴标仪出管速度:≤8秒/支。 4.全自动真空采血管分拣机2套 4.1全自动真空采血管分拣机2套,单台设备占地面积小于1平方米,设备传送带上方盖板为翻盖设计，设有半透明亚克力标本可视窗便于操作人员对设备的后期维护 4.2摄像头拍照记录复核管帽颜色 4.3可选配二次贴标功能 5.智能样本运输机器人2套 5.1智能样本运输机器人2套 5.2样本运输机器人可以在计算机中控系统控制下，利用激光导航等技术，实现无人驾驶。 6.智能采血系统软件要求： 系统软件：能完成采血中心工作的功能应用，包含信息接口、数据处理智能排队管理、仪器管理等功能；具备向医院LIS、HIS系统反馈采血相关信息的功能。 7.采血窗口要求： 系统组成：采血窗口、含采血台面、工作椅、采血椅、隐私挡板、耗材置物架 8.采血窗口配套传输轨道要求 系统组成：样本传送系统2套，采血管通过各窗口传输系统投入口收集。采血管传输系统模式：单根或多根采血管传送。 |
|  | 三、全自动生化免疫分析流水线（可采购进口产品）1套 |
|  | 1．用途：用于常规肝功能、肾功能、心肌酶谱、体液免疫、电解质、血脂代谢、OGTT（血糖）、尿及脑脊液生化检测、甲状腺激素、性激素、肿瘤标志物、贫血相关检测项目、胰岛素、心肌标志物等检测。 |
|  | 2．工作原理：光学法 |
|  | 3．方法学：比色法、速率法、比浊法、化学发光法 |
|  | 4．技术规格与要求 |
|  | 4.1 工作条件：操作温度范围：15-32°C，相对湿度：40-80%（无冷凝） |
|  | 4.2 样本前处理模块：可以连续进出样，具有进样，出样，急诊样本插入，签收、缓冲，分类，错误样本存储等多种功能；能根据后期发展情况任意添加样本管理模块。前处理模块通过图像技术识别、监测样本血清质量（脂血、溶血、黄疸），并将图片传输至Lis系统辅助样本审核 |
|  | ★4.3 离心模块：单台离心机速度≥300 管／小时，具备自动平衡功能，转速及时间可调，具备低温温控功能。 |
|  | 4.4 流水线轨道模块：智能自动化轨道，适应各种场地需求，可连接第三方分析仪。 |
|  | ★4.5 检测速度：自动化生化分析系统测试速度≥4000测试/小时，（电解质＞800测试/小时）。其中单模块具有拓展能力，轨道和接口不用做改变，可以随着医院测试量的增加而增加模块。 |
|  | 4.6 生化分析模块：单机试剂位不小于50个，且可根据工作需要增加检测模块；采用测试项目齐全，满足临床需要，具有可溯源性的校准品和配套质控品，结果准确可靠。 |
|  | 4.7 免疫分析模块：具备实时急诊样本插入功能，单机试剂位≥25个（有冷藏功能）；可开展检测项目不小于 25 项目／台，满足临床需求，具有可溯源性的校准品和配套质控品。 |
|  | 4.8 自动化系统的每个连接单元都需具有条码阅读器，可在每个连接单元对标本管条码进行自动扫描、 注册、识别，具有全程跟踪样本管的能力。存储器内样本能根据要求被自动寻找和提取，并自动返回仪器进行重检或追加项目测试，重检后的样本试管能自动放回存储器并记录。 |
|  | 4.9仪器具有独立操作软件，系统控制软件可监控和提供样本实时信息，以及仪器运行状态、试剂信息，接口软件能够与现有国内的 LIS 系统连接。可进行仪器故障诊断，具有触摸屏、鼠标、键盘等多种操控方式。 |
|  | 4.10提供连接LIS 系统的电脑、条码扫描器、打印机等，承担连接包含但不限于 LIS等医院信息系统的相关费用。售后服务及时，出现故障能立即响应，2小时到场解决问题。 |
|  | 4.11可提供专用的校准品及质控品。 |
|  | 5．设备检测项目和预估年检测数量（以老院区 2023年1-9月份月均数量＊12) |
|  | 5.1 免疫检测项目：甲状腺激素、性激素、肿瘤标志物、贫血相关检测项目、胰岛素、心肌标志物；生化检测项目：常规肝功能、肾功能、心肌酶谱、体液免疫、电解质、血脂代谢、OGTT（血糖）、尿及脑脊液生化检测 |
|  | 5.2 预估年检测量免疫检测项目：甲状腺相关激素60000 例；性腺激素 10000例；肿瘤标志物10000例；贫血相关检测项目2000例；胰岛素30000例。生化检测项目：肝功能检测1140000例；肾功能检测 1030000例；心肌酶谱检测 38000例；体液免疫检测 12000 例；电解质检测 40000 例，血脂代谢检测 28000例；葡萄糖检测 133000例，同型半胱氨酸11000例；尿及脑脊液生化检测3600例。 |