驻马店市中医院医疗设备购置

 主动脉内球囊反搏泵 技术参数配置及资金预算表

	设备名称
	主动脉内球囊反搏泵
	数量：1

	
	
	进口/国产/无要求：进口

	主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	交流电源：电源范围 110V-240V；频率47-63Hz；
	

	2
	电池供电： 充满后可工作≥90 分钟 （40CC 导管， 80 次/分钟心率， 1:1 反 搏）；充电时间≤4 小时（充至≥80%-100%电量）
	

	3
	设备全重： ≤50kg
	

	4
	*显示器：单独显示屏，≥ 13 英寸触摸 屏，中/英文可选
	

	5
	波形显示： ECG，AP ，BP 波形； ECG 可以显示充气间隔； 可以精确显示 导管压力
	

	6
	生理数据显示： 心率，被辅助收缩 压／舒张压／平均压／反搏压， 无辅助 收缩压／舒张压／平均压
	

	7
	图标显示： 电池容量，氦气瓶容 量；可以显示氦气瓶压力数值
	

	8
	可以精确显示导管充气量
	

	9
	报警显示：报警信息按照高级（红 色），中级（黄色），低级（蓝色）分级显 示；文字提示报警信息；报警角可以 360 度可见，可以暂停声音报警
	

	10
	关键/常用功能双重控制：触摸屏 /按键：辅助启动， 辅助频率，屏幕冻结， 打印，参考线设置
	

	11
	工作模式：自动／手动；工作模式转换过程 不影响正常反搏； 工作模式转换，设备 自动保留原有设置
	

	12
	自动模式： 自动选择信号源； 自动 选择触发模式（≥6 种）；自动选择时相算 法；实时评估 ECG 导联状态；自动选择 最佳ECG 导联（≥7 种）
	

	13
	手动模式： 可以选择信号源；选择 触发模式；调整时相；选择 ECG 导联
	

	14
	触发模式：
	

	14.1
	Pattern／Peak/Aifb／起搏器V／A-V／起搏器A／AP／机内设置
	

	14.2
	Pattern模式：适合窦性，慢心率（＜130次/分钟）
	

	14.3
	Peak模式：高心率（＞130次/分钟）或部分房颤心律（R波排不安全）
	

	14.4
	Aifb模式：房颤心律（结合R波排气安全分析的结果，自动开启/关闭Afib模式）
	

	14.5
	起搏器V／A-V：心室起搏器
	

	14．6
	起搏器A：新房起搏器
	

	14.7
	AP：压力搏动
	

	14.8
	机内设置：机器设置固定频率
	

	15
	具有光纤系统：拥有专利算法软件，将压力信号转换为流量信号，根据流量信号实时设置充气时相。光纤压力信号可以在体外调零。
	

	16
	排气分析：实时计算排气速度，评估R波排气安全性
	

	17
	*辅助频率：≥4种 1:1/1:2/1:4/1:8
	

	18
	动力系统：
	

	18.1
	*驱动方式：步进式马达加钛合金风箱
	

	18.2
	反搏频率：可达180-200次／分钟
	

	18.3
	反搏容量：0-50毫升，可精确调整，调整精度≥0.5毫升
	

	19
	除水：自动完成，不影响正常辅助
	

	20
	气体补充：自动补充
	

	21
	辅助功能：
	

	21.1
	患者数据报告：可以显示并打印记录全部反搏相关的患者信息
	

	21.2
	开机自检清单:清单式提示功能自检结果
	

	21.3
	报警历史记录：可以显示并打印≥100次报警
	

	22
	使用成本：设备日常保养，无需定期更换配件
	

	23
	使用年限≥10年
	


